U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list CG broj. 074/19, 003/23, 011/23), te na osnovu zahtjeva dobijenih od zainteresovanih lica, Dom zdravlja Danilovgrad u svojstvu naručioca daje: 

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 1782 OD 16.06.2023. GODINE

1. U tehničkoj specifikaciji, partija 1, tačka 9.1 traži se adaptacija prostoru u vidu molerskih radova, antistatički pod i po potrebi plafon-navodeći sledeće: Imajući u vidu da će troškove adaptacije prostora snositi ponuđač, a ne proizvođač opreme, zahtijevamo da se tražena karakteristika ukloni iz tehničke specifikacije, jer ponuđač ne može dokazati da ispunjava traženu specifikaciju prilaganjem kataloga/brošura/ uputstva za upotrebu ili Izjavom proizvođača. Umjesto u tehničkim specifikacijama predmeta nabavke, tražena karakteristika bi trebala biti navedena u drugim uslovima za učešće u postupku.
ODGOVOR: Predviđena stavka u tehničkinm karakteristikama je opisna i obavezujuča i predstavlja dovođenje prostorije u adakvatan rad. Ovdje je potrebno dostaviti  izjavu da ovu stavku prihvatate i garantujete da ćete prostoriju dovesti u onom dijelu gdje je neophodno u adekvatnu funkcionalnost.

2. Bodovanje: Kriterijum bodovanja u objavljanoj tenderskoj dokumentaciji 1782 je definisan da se bodovanje vrsi relativnom metodom,opisan nacin bodovanja I definisani kriterijumi: Velicina piksela detektora u µm-10bodova, Ponudeni toplotni kapacitet anode u kHU-10 bodova, Izlazna snaga generator u kW-10 bodova, Ugao skeniranja kod tomosinteze u stepenima-10bodova, Debljina presjeka slike tomosinteze u mm -5 bodova. Dok su na portalu CEJN, definisani drugi kriterijumi (Snaga generatora je zamijenjena vrernenorn izrnedu dvije ekspozicije) koji favorizuju jednog ponudaca I daju mu ogromnu prednost u bodovima. Takode,kako je navedeno u CEJN-u, nije jasno da Ii se racunanje vodi apsolutno iii relativnom rnetodom.

ODGOVOR: Kod jedne pozicije na ESJN je došlo do zamjene tehničke  karakteristike i ona će se ispraviti. Karakteristike za bodovanje kvaliteta su:
Veličina piksela detektora u µm manje od zahtijevanih- 10 bodova
Ponuđeni toplotni kapacitet anode u kHU više od zahtijevanih- 10 bodova
Izlazna  snaga generator u Kw  više od zahtijevene - 10 bodova
Ugao skeniranja kod tomosimteze u stepenima više od zahtijevanih- 10 bodova
Debljina presjeka slike tomosinteze u mm manje od zahtijevanih- 5 bodova
Metoda i formula bodovanja data je u tenderskoj dokumentaciji, tehnička greška na ESJN se ispravlja i prilagođava sistemu bodovanja iz Tenderske dokumentacije

3. Stavka: 2.6:"Filtracija snopa X zraka: Rodijum(Rh), Aluminijum(Al), Molibdenijum(Mo), Srebro(Ag)"

Svi proizvodaci obicno imaju 2 standardna i jedan opcioni filter, ali se materijal filtera razlikuje od proizvođaca do proizvodaca. Kako niti jedan proizvodac nema 4filtera, niti sve materijale koje ste naveli, predlazerno da se ova stavka koriguje kako bi se obezbijedilo nacelo konkurentnosti i da glasi:

2.6: "Filtracija snopa Xzraka (minimum 3 od sledecih): Rodijum(Rh), Aluminijum(Al), Molibdenijum(Mo), Srebro(Ag)"

ODGOVOR: Ovom tehničkom karakteristikom nije označen broj filtera nego samo vrste materijala tako da ne prihvatamo prijedlog za izmjenu
4. Stavka 3.13: "Kompresioni mehanizam treba da obezbedi uniformnu kompresiju"

Uniformna kompresija se obezbjeduje zakrivljenim kompresivnim spatulama koje su karakteristika jednog proizvodaca, sto dovodi do ogranicavanja konkurencije. Molimo vas da uklonite ovu stavku u cilju obezbjedivanja konkurencije.

ODGOVOR: Predviđena tehnička karakteristika omogućuje komfornost  za rad i samog stresa za pacijenta imajući u vidu da je pritisak kompresione ploče od 10 do 20 N koju tehničar podešava. Inače to je standard za sve proizvođače tako da se ne prihvata prijedlog za izmjenu

5. Stavka: 5.1:"Namenka operatorska konzola-Zastitni paravan sa olovnim staklom u gornjem delu, najmanje 0,5mm ekv. Pb u koju se integrise akviziciona radna stanica. Dom zdravlja Danilovgrad ima jednu prostoriju u kojoj su rendgen aparati mamograf, sto ogranicava prostor. Dodavanje zastitnog paravana ce dodatno smanjiti prostor i otezati kretanje, a ustanova svakako posjeduje kontrolnu sobu sa olovnim staklom iz koje se moze vrsiti eksponiranje uz zastitu medicinskog osoblja od zracenja. Iz togra zloga predlazemo da se ova stavka ukloni iz specifikacije.

ODGOVOR: Ovo je neodvojivi dio digitalnog mamografa  i  sastavni dio dostavljene konfiguracije i mora se isporučiti, tako da ne prihvatamo prijedlog za izmjenu
6. Stavka 7.1: "PC racunar: procesor min, quad core, 3,6GHz, 16GB RAM, HDD min 2TB, odgovarajuca graficka kartica, CD/DVD rezac, tastatura, mis, Iicenciran pro operativni system"
Proizvodaci definisu konfiguracije radne stanice na osnovu potreba softvera koji nude. Radne stanice svih proizvodaca imaju 2 hard diska,od cega jedan za memorisanje snimaka, a drugi za operativni sistem. Standardni kapacitet memorije za memorisanje slikaje 1TB. Memorija od 2TB je ogranicavajuca i iskljucuje vecinu proizvodaca.U cilju obezbjedivanja konkurencije molimo da smanjite ovu vrijednost na minimum 1TB.

ODGOVOR: Ovom tehničkom karakteristikom su predviđene minimalne tehničke karakteristike tako da ne prihvatamo prijedlog za izmjenu
7. Stavka 7.2:"UPS - Uredaj za neprekidnonapajanje: omogucava autonoman rad radne stanice min. 10 minuta"
Svaki proizvođač u sklopu svoje ponude ima opcione uredaje za neprekidno napajanje, koji se razlikuju od proizvođača do proizvođača, a samim tim i vrijeme trajanja autonomnog rada. Molimo vas da uklonite dio stavke koji se odnosi na duzinu trajanja autonomnog rada, kako bi nam omogucili učešće.

ODGOVOR: Treba isporučiti UPS sa  dostavljenom minimalnom tehničkom karakteristikom od min  10 min rada po perkidu električne energije što će omogućiti da se sačuvaju podaci pacijenta.Time je određen i sam kvalitet uređaja, tako da ne prihvatamo prijedlog za izmjenu tehničke karakteristike

8. Stavka 7.3:"Par medicinskih kolor monitora za mamografiju sa karakteristikama: Dijagonala: min21"; Rezolucija: min SMP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000cd/m2; Kontrast: min. 1400:1"
[bookmark: _GoBack]U praksi se koriste dva monitora dijagonale 21,3 inca, rezolucije 5 mpx, sa osvjetljenjem od minimum1000cd/m2 i kontrastom od minimum1400:l. Ta dva monitora se montiraju jedan pored drugog radi komparacije snimaka,a jedina mana koju imaju je plasticni okvir oko monitora koji u sredini razdvaja sliku i otezava ljekaru. Zbog toga su pojedini proizvodaci napravili bolje i skuplje rjesenje-jedan monitor cija je dijagonala minimum31inc, rezolucija 12MPx,a osvjetljenjem od minimum I000cd/m2i kontrastom od minimum1400:1.Takav monitor imamo mi u svojoj ponudi, a ne dva manja. U pitanju je medisicnki monitor koji je sam po sebi medicinsko sredstvo, te je za isti neophodno priloziti rjesenje o registraciji medicinskog sredstva. Samo jedan distributer ima registrovan monitorod 21inc I5 Mpx, sto automatski iskljucuje sve ostale. Molimo vas da izvrsite izmjenu i omogucite nam ucesce.
Predlazemo da ova stavka glasi: 7.3: "Par medicinskih kolor monitora za mamografiju sa karakteristikama: Dijagonala:min21";Rezolucija:min SMP; Maksimalni osvetljaj:min. 1000cd/m2; Kontrast: min. 1400:1iiijedan medicinski kolor monitor za mamografiju sa karakteristikama: Dijagonala: min 31";Rezolucija: min 12MP;Maksimalni osvetljaj: min. 1000cd/m2; Kontrast: min. 1400:1"

ODGOVOR: Ovo su minimalne tehničke karakteristike i  nije problem svih proizvođača da ih obezbijede.Svako drugo podizanje  karakteristika doveli bi u realizaciu nabavke i izmjenu predviđene konfiguracije, tako da ne prihvatamo prijedlog za izmjenu tehničke karakteristike

                                         KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE  
PREDSJEDNIK          
                                                                      Čović Dragica, službenik za javne nabavke                     

