OBRAZAC 1  

Agencija za zaštitu životne sredine
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 
Broj: 01/07-D-3017/4
Mjesto i datum: Podgorica, 16.09.2025.



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

	
Godišnje održavanje – servis, zamjena rezervnih djelova i etaloniranje/kalibracija mjernih instrumenata za kvalitet vazduha


Predmet nabavke se nabavlja:

 po partijama
Partija 1: Ugradnja rezervnih djelova/servis, kalibracija/etaloniranje i provjera rada na terenu analizatora: APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3). 
Partija 2: Ugradnja, servis i provjera rada sekvecijalnih uzorkivača i analizatora suspendovanih čestica: tip PNS 18- T i APM-2 
Partija 3: Servis i ugradnja rezervnih djelova za generatore vodonika tip HG KUBE




1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude




















2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

Partija 1: Ugradnja rezervnih djelova/servis, kalibracija/etaloniranje i provjera rada na terenu analizatora: APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3). 
Ugradnja rezervnih djelova koji se nalaze na listi tehničke specifikacije / servis mjernih uređaja, kalibracija/etaloniranje i provjera rada analizatora na terenu. Demontaža, prevoz i montaža mjernih uređaja. 
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Air filter 0.3µ
	1
	kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer filling DO For deozonizer
	1
	kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Gas cleaner mist catcher BAA
	1
	kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer NO2/NO 3ml
	1
	kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	PPD Capillary for APNA370
	1
	kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	UV Lamp for APNA 370
	1
	kom

	LOKACIJA:Bijelo Polje analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Liner for UV Lamp for APNA 370
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Air filter 0.3µ
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer filling DO For deozonizer
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Gas cleaner mist catcher BAA
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer NO2/NO 3ml
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	PPD Capillary for APNA370
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	UV Lamp for APNA 370
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Liner for UV Lamp for APNA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Air filter 0.3µ
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer filling DO For deozonizer
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Gas cleaner mist catcher BAA
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer NO2/NO 3ml
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	PPD Capillary for APNA370
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	UV Lamp for APNA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APNA 370 (analizator za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Liner for UV Lamp for APNA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Air filter 0.3µ
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer filling DO For deozonizer
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Gas cleaner mist catcher BAA
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Catalyzer NO2/NO 3ml
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	PPD Capillary for APNA370
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	UV Lamp for APNA 370
	1

	kom

	LOKACIJA: Bar analizator APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx)
	Liner for UV Lamp for APNA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Gas cleaner ESU-050A
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Air filter 0.3 μ
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Xenon lamp
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Optical lens

	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Gas cleaner ESU-050A
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Air filter 0.3 μ
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Xenon lamp 
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APSA 370 (analizator za mjerenje SO2)
	Optical lens

	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Catalyst filling CO for APMA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Mist catcher BAA-050
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Catalyst filling CO for APMA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Mist catcher BAA-050
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Kotor analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Catalyst filling CO for APMA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Mist catcher BAA-050
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Pljevlja analizator APMA 370 (analizator za mjerenje CO)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APOA 370 (analizatori za mjerenje O3)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APOA 370 (analizatori za mjerenje O3)
	Catalyst filling CO for APOA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APOA 370 (analizatori za mjerenje O3)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3)
	Catalyst filling CO for APOA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APOA 370 (analizator za mjerenje O3)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Air filter 0.3 μ
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Purifier for APHA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Non Methan cutter for APHA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Filter element Sample filter
	1
	pakovanje od 24 kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Air filter 0.3 μ
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Diaphragm assembly for GS and GD series
	2
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Purifier for APHA 370
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Gornje Mrke analizator APHA 370 (analizator za mjerenje CH4/NMHC/THC)
	Non Methan cutter for APHA 370
	1
	kom


Partija 2: Ugradnja, servis i provjera rada sekvecijalnih uzorkivača i analizatora suspendovanih čestica: tip PNS 18- T i APM-2 
Zamjena rezervnih djelova koji se nalaze na listi tehničke specifikacije, čišćenje, podešavanje, umjeravanje i provjera funkcionalnosti uređaja na terenu.
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip  PNS 18-T (PM10)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica-kružni tok (raskrsnica bul.G.Žukova i Zetskih vladara) uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA:Podgorica Blok V uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM2.5)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump outlet filter for small filter devices for LSV/MVS*
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Carbon vanes for VT4.4
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	(set of 5 pieces)*
	1
	kom

	LOKACIJA: Kotor uzorkivač suspendovanih čestica tip PNS 18-T (PM10)
	Pump internal filter for VT4.4*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Zero air filter for APM-2*
	2
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump 12V for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Bypass filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump outlet filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Silicone for internal lines 
	3
	m

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Light scattering photometer for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gagovića imanje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Flow senzor for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Zero air filter for APM-2*
	2
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump 12V for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Bypass filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump outlet filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Silicone for internal lines 
	3
	m

	LOKACIJA: Bijelo Polje analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Light scattering photometer for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Zero air filter for APM-2*
	2
	kom

	LOKACIJA: Nikšić analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump 12V for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Bypass filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump outlet filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Nikšić analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Silicone for internal lines 
	3
	m

	LOKACIJA: Nikšić analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Light scattering photometer for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Zero air filter for APM-2*
	2
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump 12V for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Bypass filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump outlet filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Silicone for internal lines 
	3
	m

	LOKACIJA: Podgorica Blok V analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Light scattering photometer for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Zero air filter for APM-2*
	2
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump 12V for APM-2*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Bypass filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Pump outlet filter Type WIX*
	1
	kom

	LOKACIJA: Bar analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Silicone for internal lines 
	3
	m

	LOKACIJA: Bar analizator  APM-2 (analizator za mjerenje PM10/PM2.5)
	Light scattering photometer for APM-2*
	1
	kom



Partija 3: Servis i ugradnja rezervnih djelova za generatore vodonika tip HG KUBE
Zamjena rezervnih djelova koji se nalaze na listi tehničke specifikacije, čišćenje, podešavanje, umjeravanje i provjera funkcionalnosti uređaja na terenu.
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina generator vodonika tip HG KUBE 
	Control  device
	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina generator vodonika tip HG KUBE 
	Frequeny inverter

	1
	kom

	LOKACIJA: Pljevlja-Gradina generator vodonika tip HG KUBE 
	Pump

	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica-Gornje Mrke generator vodonika tip HG KUBE 
	Centrifugal pump
	1
	kom

	LOKACIJA: Podgorica-Gornje Mrke generator vodonika tip HG KUBE 
	Cell for HG Basic
	1
	kom



2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Za Partiju 1:
Ponuđač je dužan da posjeduje dokaz/potvrdu da je laboratorija koja će biti angažovana za etaloniranje/kalibraciju analizatora gasova akreditovana prema normi ISO/IEC 17025. Etaloniranje/kalibracija mora biti izvršeno u skladu za zahtjevima standarda za pojedinačne metode ispitivanja propisane Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore”, br 21/11, 32/16) i to: 1. Standardana metoda za mjerenje koncentracije sumpor dioksida ultraljubičastom fluorescencijom- MEST EN 14212: 2014/Cor.1:2014; 2. Standardna metoda za mjerenje koncentracije azot monoksida/azot dioksida/ukupnih oksida azota hemiluminiscencijom- MEST EN 14211:2014; 3. Standardna metoda za određivanje koncentracije ugljen monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom- MEST EN 14626:2014; 4. Standardna metoda za određivanje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom- MEST EN 14625:2014. Područje akreditacije mora pokrivati cjelokupni mjerni opseg uključujući i ispitivanje radnih karakteristika analizatora: linearnost, ponovljivost, odstupanje i efikasnost NOx konvertera prema navedenim standardnim metodama, testovima.

Za Partiju 2:
Nakon servisa i provjere obaveza ponuđača je da dostavi sertifikat o provjeri senzora protoka u šest tačaka, provjeri senzora za pritisak, temperaturu i test curenja (leak check) uzorkivača suspendovanih čestica proizvođača COMDE-DERENDA PNS 18-T i sertifikat o provjeri senzora protoka, pritiska, temperature i test curenja (leak check-test) analizatora suspendovanih čestica proizvođača COMDE-DERENDA APM-2

Za sve partije:
Ponuđač treba da posjeduje ovlašćenje ili drugi akt proizvođača opreme za servis mjernih instrumenata/analizatora za praćenje kvaliteta vazduha. Ukoliko ovlašćenje ponuđača nije direktno od strane proizvođača opreme, lice, odnosno privredni subjekat koji posredno daje ovlašćenje za servis mjernih instrumenata/analizatora za praćenje kvaliteta vazduha, mora biti ovlašćen od proizvođača opreme, što se dokazuje dokazom (ovlašćenje proizvođača opreme za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke).


3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 po partijama je:
Partija 1: Ugradnja rezervnih djelova/servis, kalibracija/etaloniranje i provjera rada na terenu analizatora: APNA 370 (analizatori za mjerenje NO/NO2/NOx), APSA 370 (analizatori za mjerenje SO2), APMA 370 (analizatori za mjerenje CO), APHA 370 (analizatori za mjerenje CH4/NMHC/THC) i APOA 370 (analizatori za mjerenje O3) procijenjene vrijednosti 26.000€ 
Partija 2: Partija 3: Ugradnja, servis i provjera rada sekvecijalnih uzorkivača i analizatora suspendovanih čestica: tip PNS 18- T i APM-2 procijenjene vrijednosti 9.260€.
Partija 3: Servis i ugradnja rezervnih djelova za generatore vodonika tip HG KUBE procijenjene vrijednosti 500€.

                                      UKUPNO:                   35.760 €.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne


PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Zajednička nabavka se sprovodi: NE

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Centralizovana nabavka se sprovodi: NE

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Elektronska aukcija će se sprovesti: NE

ELEKTRONSKI KATALOG 

Elektronski katalog: NE

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: 
Ponuđač je dužan u Finansijskom dijelu ponude, ukoliko nudi ekvivalent navede naziv proivođača robe koju nudi.
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, Kriterijum za utvrđivanje ekvivalentnosti je tehnička dokumentacija

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
6. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI



Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

1. garanciju za dobro izvršenje ugovor, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenja usluge; 
 
2. garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.
Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije 8 dana  prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.
7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

odnos cijene i kvaliteta 
Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu:

1.najniža ponuđena cijena (C)     ................................................................. 90 bodova  

Najniža ponuđena cijena obračunava se sa max brojem bodova. 
Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:
 C  = (Cmin/ Cp) x 90         
Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a
Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

2. kvalitet (K)  ................................................................................................. 10 bodova   

Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet vrši se u odnosu na rok izvršenja ugovora. 

Najniži ponuđeni rok za izvršenje ugovora  obračunava se sa max brojem bodova 10. 
Bodovi za ostale rokove obračunavaju se u odnosu na najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora po formuli:

R  = (Rmin/ Rp) x 10         
Rp – ponuđen rok izvršenja ugovora  
Tmin – najniži ponuđeni rok izvršenja ugovora

Formula za ukupan broj bodova
U = C+R
U Ukupan broj bodova
C - Najniže ponuđena cijena
R - Kvalitet

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI, ODNOSNO NAJBLIŽE 100 .
8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na: 
djelove ponude koji se odnose na nazive rezervnih djelova i bitne karakteristike rezervnih djelova.

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 02.10.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  02.10.2025. godine u 10:00 sati. 

Ukoliko ponuđač ne dostavlja dio ponude - granciju ponude preko ESJN-a, ista se dostavlja: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi:  IV Proleterske 19, Podgorica.
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi IV Proleterske 19, Podgorica, s tim što garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude,
radnim danima od 10 do 12 sati, zaključno sa danom 02.10.2025.  godine do 10:00 sati.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 



[bookmark: _GoBack]
Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


___________________________________________

Izabrani ponuđač (u daljem tekstu: lzvršilac)  se obavezuje (važi za sve partije):
•  da poslove koji su predmet ugovora obavlja kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa  važecim   zakonskim propisima,  normativima i standardima za ovu vrstu posla;
•  da primijeni mjere  zaštite  na radu  propisane zakonom,  kako  ne bi doslo  do povrede, odnosno   nesreće  na  poslu,   a  u  slucaju   da  do  istih  dođe,   odgovoran  je  po  svim osnovama;
• da  odmah,  po  zahtjevu Naručioca,  pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
•  da   nadoknadi  svu   štetu   Naruciocu,  koja   bude   prouzrokovana   nesavjesnim,  nekvalitetnim i neblagovremenim radom.

lzvršilac se obavezuje (važi za sve partije):

•	da  u slučaju potrebe vršenja ponovnog etaloniranja/kalibracije zbog razloga koji su posledica neadekvatno sprovedenog servisa, kalibracije/etaloniranja, prevoza, montaže ili sličnih uzroka koji su u vezi sa postupanjem Izvršioca, istu izvrši o svom trošku. 

lzvršilac se obavezuje (važi za Partiju 1):
•	Da izvrši demontažu uređaja-analizatora na lokacijama/mjernim stanicama na kojima su instalirani i transport do mjesta izvršenja ugovora, kao i transport do mjernih stanica i montažu uređaja-analizatora nakon završenog servisa i kalibracije/etaloniranja.

Izvršilac se obavezuje (važi za Partiju 1): 
-da u skladu sa standardnom metodom MEST EN 14211:2014. za mjerenje NO/NO2/Nox podaci koje treba da sadrži kalibracioni sertifikat/uvjerenje o etaloniranju neophodni za validovanje rezultata mjerenja i izvještavanja su:
•	Sr,z - standardna devijacija ponovljivosti na zero gasu - Tabela 6/2a standarda;
•	Sr,lh - standardna devijacija ponovljivosti za span vrijednost-Tabela 6/2b standarda;
•	Ec - efikasnost konvertera - Tabela 6/6; 
•	rmax- najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, izračunato prema dodatku A standarda; Tabela 6/5a standarda;
•	Wcg - relativna proširena nesigurnost kalibracionog gasa (%) - Tabela 5/9 standarda;
Osim navedenih podataka kalibracioni sertifikat/ uvjerenje o etaloniranju bi trebao da sadrži i sledeće provjere:
•	rz - najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, na nultom gasu - Tabela 6/5b standarda;
•	Ds,z - kratkotrajno odstupanje na nultom gasu ( nmol/mol kroz 12 sati )- Tabela 1/13 standarda;
•	Ds,s - kratkotrajno odstupanje na span gasu ( nmol/mol kroz 12 sati ) - Tabela 1/14 standarda;
•	Koncentraciju referentnog gasa pri kojoj je izvršena kalibracija;
•	Zaključak u vidu ocjene da li analizator zadovoljava granice prihvatljivosti definisane standardom.
- da u skladu sa standardnom metodom MEST EN 14212:2014/Cor.1:2014. za mjerenje SO2  podaci koje treba da sadrži kalibracioni sertifikat/ uvjerenje o etaloniranju neophodni za validovanje rezultata mjerenja i izvještavanja su:
•	Sr,z - standardna devijacija ponovljivosti na zero gasu - Tabela 6/2a standarda; 
•	Sr,lh - standardna devijacija ponovljivosti za span vrijednost-Tabela 6/2b standarda;
•	rmax- najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, izračunato prema dodatku A standarda; Tabela 6/5a standarda;
•	Wcg - relativna proširena nesigurnost kalibracionog gasa (%) - Tabela 5/9 standarda.
Osim navedenih podataka kalibracioni sertifikat/ uvjerenje o etaloniranju bi trebao da sadrži i sledeće provjere:
•	rz - najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, na nultom gasu - Tabela 6/5b standarda;
•	Ds,z - kratkotrajno odstupanje na nultom gasu ( nmol/mol kroz 12 sati )- Tabela 1/13 standarda;
•	Ds,s - kratkotrajno odstupanje na span gasu ( nmol/mol kroz 12 sati ) - Tabela 1/14 standarda;
•	Koncentraciju referentnog gasa pri kojoj je izvršena kalibracija;
•	Zaključak u vidu ocjene da li analizator zadovoljava granice prihvatljivosti definisane standardom.
-da u skladu sa standardnom metodom MEST EN 14626:2014. za mjerenje CO podaci koje treba da sadrži kalibracioni sertifikat/ uvjerenje o etaloniranju neophodni za validovanje rezultata mjerenja i izvještavanja su:
•	Sr,z - standardna devijacija ponovljivosti na zero gasu - Tabela 6/2a standarda; 
•	Sr,lh - standardna devijacija ponovljivosti za span vrijednost-Tabela 6/2b standarda;
•	rmax- najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, izračunato prema dodatku A standarda; Tabela 6/5a standarda;
•	Wcg - relativna proširena nesigurnost kalibracionog gasa (%) - Tabela 5/9 standarda.
Osim navedenih podataka kalibracioni sertifikat/ uvjerenje o etaloniranju bi trebao da sadrži i sledeće provjere:
•	rz - najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, na nultom gasu - Tabela 6/5b standarda;
•	Ds,z - kratkotrajno odstupanje na nultom gasu ( nmol/mol kroz 12 sati )- Tabela 1/13 standarda;
•	Ds,s - kratkotrajno odstupanje na span gasu ( nmol/mol kroz 12 sati ) - Tabela 1/14 standarda;
•	Koncentraciju referentnog gasa pri kojoj je izvršena kalibracija;
•	Zaključak u vidu ocjene da li analizator zadovoljava granice prihvatljivosti definisane standardom.
-da u skladu sa standardnom metodom MEST EN 14625:2014. za mjerenje O3 podaci koje treba da sadrži kalibracioni sertifikat/ uvjerenje o etaloniranju neophodni za validovanje rezultata mjerenja i izvještavanja su:
•	Sr,z - standardna devijacija ponovljivosti na zero gasu - Tabela 6/2a standarda;
•	Sr,lh - standardna devijacija ponovljivosti za span vrijednost-Tabela 6/2b standarda;
•	rmax- najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, izračunato prema dodatku A standarda; Tabela 6/5a standarda;
•	Wcg - relativna proširena nesigurnost kalibracionog gasa (%) - Tabela 5/9 standarda.
Osim navedenih podataka kalibracioni sertifikat/ uvjerenje o etaloniranju bi trebao da sadrži i sledeće provjere:
•	rz - najveće odstupanje linearne regresione funkcije u %, na nultom gasu - Tabela 6/5b standarda;
•	Ds,z - kratkotrajno odstupanje na nultom gasu ( nmol/mol kroz 12 sati )- Tabela 1/13 standarda;
•	Ds,s - kratkotrajno odstupanje na span gasu ( nmol/mol kroz 12 sati ) - Tabela 1/14 standarda;
•	Koncentraciju referentnog gasa pri kojoj je izvršena kalibracija;
•	Zaključak u vidu ocjene da li analizator zadovoljava granice prihvatljivosti definisane standardom.


Izvršilac se obavezuje (važi za Partiju 2)
Nakon servisa i provjere obaveza ponuđača je da dostavi sertifikat o provjeri senzora protoka u šest tačaka, provjeri senzora za pritisak, temperaturu i test curenja (leak check) uzorkivača suspendovanih čestica proizvođača COMDE-DERENDA PNS 18-T i sertifikat o provjeri senzora protoka, pritiska, temperature i test curenja (leak check-test) analizatora suspendovanih čestica proizvođača COMDE-DERENDA APM-2.

Izvršilac se obavezuje: (važi za sve Partije)
- da garantuje za precizmost i tačnost rezultata mjerenja u periodu od godinu dana od datuma izvršenog etaloniranja/kalibracije uređaja.

Naručilac  se obavezuje: 
•	da vrši plaćanje u skladu sa utvrđenom uslovima i rokom plaćanja.

Produženje  roka izvršenja ugovora (važi za sve partije)
Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje roka izvršenja ugovora u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za  mjesto na kome se stanice nalaze i sl.) Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti.   

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku (važi za sve partije) 
Garantni rok je 365 dana od dana završenog etaloniranja/kalibracije uređaja.
Izvršilac je dužan da o svom trošku otkloni sve nepravilnosti u radu uređaja koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. 
U slučaju potrebe vršenja ponovnog etaloniranja/kalibracije uređaja na kojem je izvršena zamjena rezervnog dijela, isto je obaveza Izvršioca. 

Ukoliko Izvršilac ne otkloni nedostatke Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.
Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Ugovorena kazna 
Ako Izvršilac svojom krivicom ne završi predmetnu uslugu u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 0,50% ukupne ugovorene cijene za svaki dan   prekoračenja   roka izvršenja ugovora. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene.  Izvršilac i Naručilac ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvršiočevih potraživanja za izvršenu uslugu koja je predmet  ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca.  Plaćanje ugovorene kazne  ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi realizaciju ugovora. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Pravo na jednostrani raskid ugovora 
Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: 
•	izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
•	izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvršioca na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
•	izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
•	promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvršilac  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
•	ako Izvršilac ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:
(a) kada Naručilac izda nalog da se predmetna usluga ne izvršava saglasno ugovoru;
(b) kada Izvršilac ne bude izvršavao svoje  obaveze u ugovorenom roku.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov  iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.
Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.
Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.
Ukoliko dođe do raskida ugovora Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.  
Antikorupcijska klauzula 
Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je. 

Naknada štete
U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora.  
Rješavanje sporova 
Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se Privredni sud u Podgorici
lzvršilac se obavezuje  da u toku važenja  Ugovora,  kao i u roku od jedne  godine   po  isteku  ugovora,  ne  iznose  podatke u vezi Ugovora,  poslova  i aktivnosti  Naručioca,  bez  prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave  u vezi  Ugovora ugovorne strane će pokusati da  rijese sporazumno.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama u sljedećem slučajevima:
1)	radi nabavke dodatnih roba, usluga, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2)	kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3)	ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.



14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.


























15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
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16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.





















image1.emf

