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POJAŠNJENJE
Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj # 98863 za nabaku roba sitnog inventara za zdravstvenu službu od 24.09.2025.godine

Dana 29.09.2025.godine od strane zainteresovanog lica stigla su sledeće pitanja:

1.U tehničkim karakteristikama predmeta nabavke navedeno je:
“Manometarski aparat sa živinom skalom razmjera od 000 do300mmhg,čičak manžetna za nadlakticu odrasle,precizni ventil za opuštanje vazduha,aluminijsko ili kućište od nerđajućeg čelika.”
Medutim, upotreba i nabavka živinih instrumenata nije dozvoljena, jer je uvoz i stavljanje u promet uredaja koji sadrže živu u medicinske svrhe zabranjen u skladu sa Zakonom o životnoj sredini Crne Gore, Zakonom o potvrđivanju Minamatske konvencije o ivi i Nacionalnim planom implementacije Minamatske konvencije. Imajući u vidu navedeno, smatramo da tehničke karakteristike definisane u dokumentaciji nijesu u skladu sa važećim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama Crne Gore i da predmetni uređaj sa opisanim karakteristikama ne može i ne smije biti ponuđen.
Takođe ukazujemo na kontradiktornost u dokumentaciji, jer se u opisu predmeta nabavyke pominje "manometarski aparat", dok se u bitnim karakteristikama navodi 'manometarski aparat sa živinim stubom". Ovakva nedosljednost dodatno unosi zabunu i otežava pripremu ispravnih ponuda, budući la se radi o dvije različite vrste mjerila (sa živinim stubom ili sa manometrom).
Predlažemo da se u tehničkim karakteristikama izmijeni i precizira opis, te umjesto aparata sa živinom skalom navede manometarski aparat.

2.  Pojašnjenje u dijelu Stavke 17- Sterilizator sa UV zracima U tehničkim karakteristikama predmeta nabavke navedeno je: ..Uredaj koji koristi ultraļjubičasto UV svijetlo, najčešće UV-Ctalasne dužine min 254 nm, namijenjen  za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i radnih površina." Ovaj opis je kontradiktoran i neprecizan, jer jedan uređaj ne može istovremeno vršiti sterilizaciju instrumenata i radnih površina, a sam termin sterilizacija putem UV svijetla je sporna jer UV zraci obezbjeđuje održavanje sterilnosti prethodno sterilisanih instrumenata ili dezinfekciju smanjenje broja mikroorganizama), ali ne i potpunu sterilizaciju instrumenata u smislu medicinskih standarda koja se postiže sterilizatorom ili autoklavom. Stoga molimo da naručilac precizira da li se u stavci 17 zahtijeva uređaj za sterilizaciju instrumeneta, ili sterilizaciju prostora.
Ova nejasnoća onemogućava ponuđače da na ispravan način pripreme ponude, pa je potrebno izvršiti poiašnienie ili korekciju opisa predmeta Nabavke.
Na zahtjev zainteresovanog  lica  od 29.09.2025. godine, naručilac daje sledeće pojašnjenje:
Odgovor 1:
Povodom vašeg pitanja izvršićemo izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Odgovor 2:
Povodom vašeg pitanja izvršićemo izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda.
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