POJAŠNJENEJ ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 1

Jedan od potencijalnih ponuđača obratio se dana 08.12.2025.godine sa zahtjevom za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda:

1.Ekran rekordera osjetljiv na dodir sa minimalnom dijagonalom 2.8”

Da li je u redu ponuditi ekran rekordera koji nije osjetljiv na dodir, minimalne dijagonale 2“. Ekran osjetljiv na dodir koji bi se nalazio na pacijentu može negativno uticati na snimak stres ekg-a koji se svakako očitava i dijagnostifikuje na značajno većem ekranu PC jedinice?

ODGOVOR: PRIHVATA SE

4.WiFi frekvencija: 2.4 GHz

Da li je u redu ponuditi BT konekciju kao takođe vid bežične konekcije?

ODGOVOR: NE PRIHVATA SE

8.WiFi adapter

Da li je u redu ponuditi BT konekciju, kao takođe vid bežične, Wi-fi, konekcije?

ODGOVOR: NE PRIHVATA SE

9.Stanica za punjenje interne baterije rekordera

Da li je u redu ponuditi mogućnost punjenja kablom?

ODGOVOR: PRIHVATA SE

16.ST pregled selektovanog odvoda za svaki nivo testa: STL (ST nivo), STS (ST nagib), Vizuelizacija ST promjena na ST mapama, Prosečan EKG, Reljefna mapa

Da li je u redu ponuditi ekvivalentnu metodu?

ODGOVOR: NE PRIHVATA SE

17.ST/HR indeks

18.Mjerenje QT intervala: mjerenje svakog EKG odvoda tangentnom metodom

Da li je u redu ponuditi ekvivalentnu metodu?

ODGOVOR: NE PRIHVATA SE

21.Mjerenje ST segmenta: J + X ms ili adaptivno J + 1/X*RR ms, gde je X definisano od strane korisnika

Da li je u redu ponuditi ekvivalentnu metodu mjerenja ST segmenta?

ODGOVOR: NE PRIHVATA SE

22.QTc kalkulacioni metod: Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham

Da li je u redu ponuditi ekvivalentne kalkulacione metode?

ODGOVOR: NE PRIHVATA SE

23.Arhiviranje podataka: HL7, DICOM

24.Eksport podataka: PDF, SVG ili JPEG formati (FAT32)

Da li je u redu ponuditi ekvivalentne metode eksporta podataka?

ODGOVOR: PRIHVATA SE

*12-KANALNI BEŽIČNI PC EKG PROGRAM ZA ANALIZU: 1.MINIMALNE FUNKCIJE SNIMANJA U REALNOM VRIJEMENU: 1.1.Standardna dužina EKG snimka: 10 s, 12 s, 15 s, 20 s; 1.2.Dužina snimanja EKG ritma: 30 s, 1 min, 2 min, 6 min, 10 min, 20 min; 1.3.Mjerenja tokom EKG snimanja: HR, QTc, ST segment, Osa srca, Vektorkardiogram, P, PQ, QRS, RR i QT intervali; 1.4.Brzi EKG: stratovanje bez unosa pacijent podataka; 1.5.Ostalo: Indikator konektovanog EKG uređaja, Detekcija odvoda, Indikator postavke elektroda 2.EVALUACIJA EKG-A U MIRU: 2.1.Prosečan EKG: P, PQ, QRS, QT i RR intervali, Vrijednosti amplitude, QTc (Bazett, Hodges, Friderica, Framingham), Srčana osa – vrijednosti i grafička komunikacija, 2.2.ST segment – grafička interpretacija; 2.3.QT manuelna mjerna alatka: korišćenje tangente, kalipera I OTc vrijednosti; 2.4.Vektorkardiogram: Metode - Dower, PLSV i QLSV, Prikaz - 3D graf, 2D graf; 3.Mogućnost nadogradnje modula u istoj programsko kardiološko-pulmonarnoj platformi koja sadrži minimalno sledeće module: PC EKG, EKG Stres test, Holter EKG-a, Ambulatorni monitoring krvnog pritiska, PC Spirometar, Ergospirometriju i modul za Skrining na naprasnu smrt po: Sijetl kriterijumu 2013 i Internacionalnom kriterijumu 2017

Da li je u redu ponuditi ekvivalentni EKG program za analizu?

ODGOVOR: NE PRIHVATA SE

*TREDMIL TRAKA ZA OPTEREĆENJE: 1.Produženi držači za ruke za bezbjedniji rad 2.Dva tastera za urgentni prekid Da li je u redu ponuditi jedan taster za urgentni prekid? 3.Maksimalno opterećenje minimalno 200 kg 4.Opseg brzine 0-20 km/h 5.Mod pojačanja brzine 0,1 km/h 6.Opseg nagiba 0 - 25% 7.Korak pojačanja nagiba 0,5%

Da li je u redu ponuditi korak pojаčanja nagiba u opsegu većem od 0.5%?

ODGOVOR: PRIHVATA SE

10.PC komunikacija RS 232 ili USB 1 kom

Da li je potrebno ponuditi PC ALL in one Racunar ili samo softver kako je navedeno?

Nigdje u specifikaciji nije tražen računar.

Molimo za odgovor da li je prihvatljivo ponuditi sistem ekvivalentan sa zahtjevima korisnika i proširen za PC i stavke koje nijesu navedene specifikacijom a potrebne su za funkcionisanje sistema?

ODGOVOR: PRIHVATA SE

Imajući u vidu da će Naručilac nakon ovoga izvršiti izmjenu Zahtjeva za podnošenje ponuda, to će i rok za dostavljanje ponuda biti adekvatno produžen nakon izmjena.

Predsjednik komisije

Tina Cerović