U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list CG broj. 074/19, 003/23, 011/23), te na osnovu zahtjeva dobijenih od zainteresovanih lica, Dom zdravlja Danilovgrad u svojstvu naručioca daje: 

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 07/26-1018 OD 27.03.2026. GODINE BR.2
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Odgovor:
Kod aparata za Shockwave Terapy energija ( pritisak) se obično podešava od  0,2-6.0 bari , ali se nikada ne koristi visoke vrijednosti I zavisi od više faktora: tip problema koji se tretira ( blagi bolovi/površinski mišići oko 0,5-1,5 bari,tetive i hronične upale oko 1,5-3,0 bari,tvrdokorne kalcifikacije/hronični problem oko 3.0-5.0 bari), osjetljivost pacijenta ( ako je pacijent osjetljiv ili prvi put radi terapiju ide se sa nižom terapijom 0,5-1,0 bar),lokacije na tijelu.Znači nije neophodno  ići do 6. bari osim .U praksi se koristi 1,0-3,0 bara a vreće vrijednosti kada pacijent može da podnese.Ali  veće energije čine robusnijim aparataom tako da prihvatamo izmjenu minimalne tehničke karakteristike u tenderskoj dokumentaciji I glasi:
Raspon pritisak/ energija od najmanje 1,0 bar do najmanje 5.0 bar ili šire
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Odgovor:
Kako  se vodimo kvalitetom aparata ,a ona se ogleda u stabilnosti I snazi kompresora ,preciznošću podešavanja parametara I kvalitetu aplikatora kao I monitoru za precizan prikaz  pritiska I frekvenije , tako da li se radi o odvojenom fiziški  povezanim sa kontrolnom jedinicom ili integrisanim monitorom smatramo da ne utiče na kvalitet aparata te prihvatamo izmjenu minimalne tehničke karakteristike u tenderskoj dokumentaciji koja glasi:
Integrisani kolor minitor min 7 inča  osjetljiv na dodir( touchscreen)  sa unaprijed definisanim terapijskim protokolima  i anatomskim prikazima integrisan ili odvojen( povezan sa kontrolnom jedinicom)
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Odgovor:
Propusni opseg od 0.01-350 Hz ima veći šum od EMG i mreže zašto su potrebni snažni digitalni filteri , pogodno je za istraživanje , što nam nije cilj, ali  može biti pretjerano za standaardnu dijagnostiku.Propusni opseg od 0,05-250 Hz  pokriva sve ključne talase:P,QRS,T,pokriva standardne pejsmejker impulse,kao i balans između detalja i šuma ,ne detektuje ekstremno niske frekvencije ili ultra kratke impulse , optimalno je za standardnu dijagnostiku .Iz svega ovoga ne prihvatamo izmjenu minimalne tehničke karakteristike u tenderskoj dokumentaciji
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Odgovor:
Ovaj parametar se odnosi na digitalni uzorak / sampling rate signala pejsmejkera u aparatu. Znači da aparat uzorkuje signal najmanje 20.000 puta u sekundi.
To je bitno jer pejsmejker impulsi su vrlo kratki (0,1–1,5 ms)  i zahtijevaju visoku frekvenciju uzorkovanja da bi se impuls pravilno prikazao i izmjerio. Niža frekvencija uzorkovanja može deformisati impuls čime se gubi detalj u ampitudi i trajanju što otežava automatsku detekciju pejsmejkera i analizu QRS kompleksa. Uzorkovanje >20 kHz znači da se signal pejsmejkera bilježi sa preciznošću ±0,05 ms, što je dovoljno da se mjere i najmanje promjene impulsa (npr. 0,02 mV·ms). Zato neprihvatamo izmjenu minimalne tehničke karakteristike u tenderskoj dokumentaciji
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Odgovor.
Kako ova pozicija nije bila uključena u predmetu nabavke ne možemo dodavati pozicije specifikacije minimalnih tehničkih karakteristika u tenderskoj dokumentaciji

                                         KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE       
                                                                                                                                    Slobodan Knežević, predsjednik komisije                    
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predstavlja tehnoloskog pionira u oblasti shockwave terapije, Cija rjesenja i komaonente
(ukljuéujuéi rutke i transmitere) koriste i drugi proizvodati, esto ih rebrendirajuéi pod astitim
nazivima. U tom smislu, ogranicavanje na iskljucivo ,integrisani* monitor mofe dovesti do
neopravdanog iskljucenja tehnicki superionih rieSenja sa trziéta. Sliiedom navedenog, smatramo
da ovako definisan zahtjev nije u skladu sa principima jednakog tretmana, nediski ije i
, jer favorizuje odredeni tip konstrukeijskog riesenja, a ne funi
karakteristike koje su sultinski relevantne za predmet nabavke.
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S tim u vezi, predlazemo da se tehnicka specifikacija redefinise na nacin da gla:
+Kolor monitor mi alno 7 inéa, osjetljiv na dodir (touchscreen), sa unaprijed defini
terapijskim protokoli™a  anatomskim prikazima, ntegrisan i odvojen (povezan sa kontrolnom

icom)
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Partija 4: 12-KANALNI ELEKTROKARDIOGRAF (ECG) ZA PEDIATRUSKU | OPSTU UPOTREBU:
Stavka 9. Frekvenciski opseg: 0.05 - 250 Hz

Molimo poja3njenje da i se prihvataju uredaji koji imaju siri frekvencijski opseg od definisanog,
(npr. 0,01-350 Hz), uz napomenu da u potpunosti pokrivaju trafeni opseg 0,05-250 Hz?

Pojasnjene se trai iz razloga to uredaji sa Sirim frekvencijskim opsegom (npr. 0,01-350 Ha) u
potpunosti obuhvatau trazeni opseg (0,05-250 Hz), te ne uticu na kvalitet, tacnost niti Klinicku
interpretaciju EKG sgnala. Ovakvo definisanje omogucava vecu triisnu konkurenciju bez
narusavanja tehnickit zahtjeva.
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Stavka 8. Frekvencija detekcije pejsmejker signala veca od 20kHz

Da li e prihvatijivo da se umjesto definisane frekvencije detekcije pejsmejker signala prihvati
funkeionalna detekcija pejsmejker impulsa bez navodenja taéne frekvencije?

Navedeni zahtjev gdie se traii da detekcija signala bude veca od 20khz, nije defnisan u
relevantnim medunarodnim standardima za EKG medicinske uredaje (IEC 60601-2-25 / IEC 60601-
2:51), niti predstavijz Kiiniéki mjerljiv ili standardizovan parametar u evaluaciji funkcicnalnosti

elektrokardiografa.
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Napominjemo da je 4 ostalim partijama predmetne nabavke predvidena isporuka uredaja sa
kolicima, 3to predstevlja znatajan funkeionalni zahtjev, imajuci u vidu da mobilnost uredaja
direktno utice na niegovu praktiénu upotrebu u svakodnevnom radu i omogucava lakéu
manipulaciju izmedu razliitih terapijskih prostora. U tom smislu, smatramo da bi izoszavijanje
ovog zahtjeva moglo dovesti do neujednatenog tumatenja medu ponudaima, kao i do
neuporedivosti ponuda.

ima, te ukoliko

S tim u vezi, molimo 3a jasno definiZete da i je potrebno ponuditi uredaj sa kol
jeste, predlazemo da se tehnicka specifikacija dopuni na nacin da glasi:

,Uredaj se isporutuje sa odgovarajuéim mobilnim kolicima (stalkom)*
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Partija 1: Uredaj za chocwave terapiju t). za shock wave teraplju :
Stavka 3. Raspon pritisak/energija 1,00-5.0 b:

2a izmjenu tzhnitke specifikacije koja se odnosi na trazeni raspon pritiska/energije
definisan kao 1,0 -5,0 bar.

Naime, ovako definizan raspon moe se tumaditi kao striktno ogranicenje koje potencijaino
iskljuéuje uredaje kojiimaju 3iri radni opseg, iako u potpunosti pokrivaju trazeni interval cd 1,0 do
5,0 bar. Veina renomiranih svjetskih proizvodata nude uredaje sa Sirim rasponom pritiska (npr.
0d 0,2 do 6,0 bar), &ime se omogucava dodatna fleksibilnost i 3ira Kinicka primjena, uz potpuno
ispunjenje trazenih vr jednosti. Smatramo da ovako postavljena tehnicka specifikacija nije u skladu
sa osnovnim principima javnih nabavki, posebno principima osiguranja konkurencije, jadnakog:
tretmana ponudaca i zabrane diskriminacije, jer neopravdano ogranicava utesce ponudaca i
uredai tehnicki i funk=ionalno u potpunosti zadovoljavaju predmet nabavke. Dodatno, definisanje
fiksnog raspona bez dopuitanja Sireg opsega ne mofe se smatrati objektivno opravdanim
tehnickim zahtjevom buduéi da uredaji sa 3irim rasponom ne samo da ispunjavaju trazene
vrijednosti, ve¢ nude i dodatne Kiinicke moguénosti bez ikakvog negativnog uticaja na trazenu
funkcionalnost.

U skladu s navedenim, zadriavanje ovakvog zahtjeva mofe predstavijati ogranicavanje tréisne
konkurencije i dovest u pitanje zakonitost postupka.

S tim u vezi, predlazemo da se tehnitka specifikacija izmijeni na natin da glasi:
,Minimalni raspon pritiska/energije: od najmanje 1,0 bar do najmanje 5,0 bar (l Sire)
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Stavka 7.Integrisani kolor minitor min 7 inca osjetijiv na codiri touchscreen) sa
unaprijed definisanim terapiiskim protokolima i anatomskim prikazima ili ekvivalent.

Zahtjev za ,integrisanim* monitorom predstavija tehnicko riesenje koje nije funkzionalno
neophodno za izvrienje predmetne nabavke, te kao takvo moZe imati ogranicavajuci efekat na
triiénu_ konkurenciju. Skreéemo painju da vodeci svjetski proizvodati u oblasti shockwave
tehnologije, ukljuujuci pionire ove tehnologije poput nekih Svajcarskih kompanija, nude napredna
rjesenja sa odvojenim (neintegrisanim) touchscreen monitorima (npr. 10°), koji su putem kabla
povezani sa kontrolnom jedinicom uredaja, uz potpunu funkcionalnu integraciju sistema. Takva
rjesenja omogucavaju vecu fleksibilnost u radu, bolju ergonomiju i jednostavnije rukovanje, bez
ikakvog umanjenja performansi il sigurnosti. Dodatno naglasavamo da se radi o proizvodacu k





